Каталог  Электромагнитные расходомеры «Питерфлоу»

# Отличительные особенности

• Гарантия до 8 лет, от протечек 12 лет

• Наличие стандартного ОРС-сервера

• Конструктивная защита от протечек и конденсата

• Полнопроходное исполнение с минимальным падением давления

• Усовершенствованная проточная часть (L-серия) для стабильного измерения малых расходов, отсутствие требований к прямым участкам

• Диагностика пустой трубы

• Диагностика в соответствии с требованиями VDI/VDE/NAMUR 2650 (патент RU2529598)

• Для монтажа расходомеров «Питерфлоу РС» на трубопроводах горячей и холодной воды предназначены присоединительные модули МПРС

• Межповерочный интервал - 4 года

• Дисплей с подсветкой, содержащий всю необходимую контрольную и эксплуатационную информацию

• Электроника размещена в герметичном отсеке

• Поворот блока электроники на 270°, три фиксированнных положения

• Защита от несанкционированного доступа

• Фланцы из нержавеющей стали

• Канал из композита, устойчивого к отложениям (патент RU153291)

• Герметичное присоединение гофрошлангов

• Гальваноразвязка схемы позволяет запитывать расходомеры отодного БП

• Для считывания архивов используется универсальное ПО «Архиватор» (Windows XP и выше)

# Расходомеры серии «L»

Для стабильной работы на низких расходах электромагнитные расходомеры должны иметь особенную конструкцию. ЗАО «ТЕРМОТРОНИК» серийно выпускает такие электромагнитные расходомеры под наименованием Питерфлоу РС серии «L» .
Основным назначением расходомеров серии «L» является эксплуатация в ЖКХ с максимальной скоростью потока не более 5м/сек, с уменьшенным вдвое относительно стандартных расходомеров минимальным расходом без потери точности.
Расходомеры серии «L» предназначены для прямого подключения без использования согласующих конфузоров-диффузоров, при этом существенно уменьшаются габариты и потери давления. Замена старого оборудования практически во всех случаях приводит к существенному экономическому эффекту.

Расходомеры больших диаметров (PC80-90 и PC100-140) не имеют аналогов и являются уникальным предложением на отечественном рынке электромагнитных расходомеров.

# Технические характеристики

Диаметры условных проходов (Ду) и соответствующие им максимальные значения расходов (Qmax), в зависимости от исполнения расходомеров, при любом направлении потока измеряемой среды, соответствуют значениям, приведенным в таблице:

| DN | Типономинал> | L-серия | Qmin ÷ Qmax, м3/час | Диапазон | Муфта | Сэндвич | Фланец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | PC20-6C |  | 0.013 ÷ 6 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC20-6B |  | 0.024 ÷ 6 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC20-6A |  | 0.04 ÷ 6 | 1:150 |  |  |  |
|  | PC20-12C |  | 0.03 ÷ 12 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC20-12B |  | 0.05 ÷ 12 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC20-12A |  | 0.08 ÷ 12 | 1:150 |  |  |  |
| 32 | PC32-15C |  | 0.03 ÷ 15 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC32-15B |  | 0.06 ÷ 15 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC32-15A |  | 0.1 ÷ 15 | 1:150 |  |  |  |
|  | PC32-30C |  | 0.07 ÷ 30 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC32-30B |  | 0.12 ÷ 30 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC32-30A |  | 0.2 ÷ 30 | 1:150 |  |  |  |
| 40 | PC40-22C |  | 0.05 ÷ 22 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC40-22B |  | 0.09 ÷ 22 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC40-22A |  | 0.15 ÷ 22 | 1:150 |  |  |  |
|  | PC40-45C |  | 0.1 ÷ 45 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC40-45B |  | 0.18 ÷ 45 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC40-45A |  | 0.3 ÷ 45 | 1:150 |  |  |  |
| 50 | PC50-36C |  | 0.08 ÷ 36 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC50-36B |  | 0.14 ÷ 36 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC50-36A |  | 0.24 ÷ 36 | 1:150 |  |  |  |
|  | PC50-72C |  | 0.16 ÷ 72 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC50-72B |  | 0.29 ÷ 72 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC50-72A |  | 0.48 ÷ 72 | 1:150 |  |  |  |
| 65 | PC65-60C |  | 0.13 ÷ 60 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC65-60B |  | 0.24 ÷ 60 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC65-60A |  | 0.4 ÷ 60 | 1:150 |  |  |  |
| 80 | PC80-90C |  | 0.2 ÷ 90 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC80-90B |  | 0.36 ÷ 90 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC80-90A |  | 0.6 ÷ 90 | 1:150 |  |  |  |
| 100 | PC100-140C |  | 0.3 ÷ 140 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC100-140B |  | 0.6 ÷ 140 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC100-140A |  | 0.9 ÷ 140 | 1:150 |  |  |  |
|  | PC100-280C |  | 0.6 ÷ 280 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC100-280B |  | 1.1 ÷ 280 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC100-280A |  | 1.9 ÷ 280 | 1:150 |  |  |  |
| 150 | PC150-630C |  | 1.4 ÷ 630 | 1:450 |  |  |  |
|  | PC150-630B |  | 2.5 ÷ 630 | 1:250 |  |  |  |
|  | PC150-630A |  | 4.2 ÷ 630 | 1:150 |  |  |  |

Отличительной особенностью расходомеров Питерфлоу РС в исполнении для водоканалов является наличие энергонезависимого архива с часами, питающимися от подзаряжаемой литиевой батарейки.

Считывание архива доступно через адаптеры RS-232 и Ethernet посредством стандартного ПО «Архиватор».

Исполнение для водоканалов использует модифицированные настройки основного фильтра, позволяющие получить более высокие динамические характеристики измерительного тракта.

Архив содержит:

- 1024 минутные записи

- 2048 часовых записей (85 суток)

- 512 суточных записей

Каждая архивная запись содержит:

- Временную метку записи

- Суммарное время наработки

- Накопленный объем в прямом направлении

- Накопленный объем в обратном направлении

- Ошибки измерений на отчетном интервале

- Суммарное время наработки с ошибкой

- Минимальный расход на отчетном интервале

- Максимальный расход на отчетном интервале

Архивные данные записываются в конце каждого отчетного интервала (минута, час, сутки).

Установка часов возможна только на заводе-изготовителе или в сервисном центре с применением электронного ключа.